Limpeza diária do sistema de filtragem do compressor.

Recomendações:

A orientação de limpeza diária do sistema de filtragem de um compressor odontológico é uma prática fundamental para a biossegurança e o bom funcionamento da clínica. No entanto, a forma como essa "limpeza diária" é realizada pode variar.

​Drenagem do Reservatório

​A principal rotina diária é a drenagem do reservatório de ar. Durante a compressão, a umidade do ar se condensa e se acumula no tanque. Se essa água não for removida, ela pode:

​Ser levada para os equipamentos (canetas de alta rotação, seringa tríplice, etc.), prejudicando o funcionamento e causando contaminação.

​Enferrujar o interior do tanque, comprometendo a integridade e segurança do equipamento.

​Diminuir a qualidade do ar comprimido fornecido.

​A drenagem é feita através de uma válvula (purgador) que deve ser aberta no final do dia de trabalho. Alguns compressores mais modernos têm drenos automáticos, o que facilita essa tarefa.

​Limpeza e Troca dos Filtros

​A orientação para a limpeza dos elementos filtrantes (os filtros propriamente ditos, que retêm partículas) geralmente não é diária. A frequência recomendada pelo fabricante é, em sua maioria, semanal ou mensal. O manual do seu equipamento é a fonte mais confiável para essa informação. A limpeza pode envolver:

​Remover e lavar o filtro com água e sabão neutro.

​Utilizar ar comprimido seco para remover a poeira, sempre no sentido contrário ao fluxo de ar.

​Substituir o elemento filtrante após um determinado período de uso (por exemplo, a cada 500 horas ou trimestralmente), conforme a recomendação do fabricante.

​Por que a limpeza é tão importante?

​A manutenção regular do compressor, incluindo a drenagem diária e a limpeza periódica dos filtros, garante:

​Qualidade do Ar: O ar que sai do compressor é usado diretamente na boca do paciente. A filtragem adequada evita que impurezas, óleo (em compressores lubrificados) e umidade cheguem até o paciente, prevenindo contaminações e garantindo um ambiente mais seguro.

​Vida Útil do Equipamento: A água no reservatório e as impurezas nos filtros podem danificar as peças internas do compressor e dos equipamentos odontológicos, aumentando a necessidade de manutenção corretiva e a substituição de peças.

​Eficiência: Um compressor com filtros entupidos e com água no tanque trabalha com mais esforço, o que consome mais energia e pode reduzir a pressão do ar, impactando a qualidade do seu trabalho.

​Em resumo, a rotina diária se concentra principalmente na drenagem do reservatório. Já a limpeza e a troca dos filtros são procedimentos de manutenção preventiva com frequência maior (semanal, mensal ou por horas de uso), sempre seguindo as instruções do manual do fabricante.